## Slide 1: MoS2 Raman·PL 분석 원리
물리적 의미, 피팅 기초, 그리고 이 프로그램이 실제로 하는 일
코드 기준: fix/remaining-hardcoded-config @ 2a7dbee

## Slide 2: 먼저 기억할 다섯 가지
1
배경을 미리 빼지 않습니다
배경은 피팅 식 안의 직선으로, 피크와 함께 구합니다.
2
강한 피크부터 잡습니다
2피크 모델의 E2g·A1g 위치를 기준으로 약한 곁피크를 찾습니다.
3
피크 개수는 점수로 고릅니다
후보 모델을 모두 피팅하고 같은 구간에서 AIC로 비교합니다.
4
위치는 튼튼하고 면적은 약합니다
합성 시험에서 위치 오차는 약 0.1 cm⁻¹, 면적 오차는 최대 34%였습니다.
5
valid는 물리적 보증이 아닙니다
정해 둔 검사를 통과했다는 뜻이며, 해석은 사람이 합니다.

## Slide 3: 스펙트럼 하나가 지나가는 길
1. 읽기
x, y와 맵 좌표. PL은 nm→eV
2. 입력 검사
길이 불일치, 5점 미만 제외
3. 전처리
Raman Si 보정, PL 스파이크 제거
4. 배경 단계
현재 0 반환, 아무것도 안 뺌
5. 신호 검사
Raman E2g·A1g SNR
6. 후보 피팅
Raman 4개, PL 3개 모델
7. 모델 선택
같은 구간의 점수로 선택
8. 사후 검사
Δ, R², RMSE, 폭, 순서
9. 저장
JSON과 CSV 리포트
fitting/mos2_core/core/pipeline.py:56-78
Notes: pipeline.py의 MoS2Pipeline.run 순서입니다.

## Slide 4: 1부. 물리적 의미
스펙트럼의 피크가 물질의 무엇을 말해 주는가

## Slide 5: Raman: 빛이 포논을 만들고 잃은 에너지를 잰다
레이저 광자가 격자와 비탄성 산란하면서 포논 하나의 에너지만큼 잃습니다(Stokes).
가로축 Raman shift는 입사광과 산란광의 에너지 차이이므로 레이저 파장과 무관하게 포논 에너지를 나타냅니다.
1 cm⁻¹는 0.124 meV입니다. A1g 403 cm⁻¹는 약 50 meV의 진동입니다.
진동수는 대략 √(결합 강성/질량)입니다. 결합이 약해지면 피크가 낮은 쪽으로 옮겨 갑니다(softening).
운동량 보존 때문에 1차 Raman에는 브릴루앙 영역 중심(q≈0) 포논만 보입니다.
바닥 상태
포논 1개 들뜸
가상 상태
입사광
산란광
두 화살표의 길이 차이 = Raman shift

## Slide 6: E2g와 A1g: 원자가 움직이는 방향이 다르다
E2g (약 384 cm⁻¹): 면내 진동
S
Mo
S
A1g (약 403 cm⁻¹): 면외 진동
S
Mo
S
Mo와 S가 면 안에서 반대로 움직입니다.
면내 결합 길이가 바뀌는 변형에 민감합니다.
층수 증가에 따라 오히려 낮아집니다.
위아래 S가 면에 수직으로 움직이고 Mo는 정지합니다.
층 사이 복원력이 더해지면 높아집니다.
전자-포논 결합 때문에 전자 도핑에 민감합니다.
단층의 대칭 표기는 E′, A1′입니다. 코드와 이 자료는 벌크 표기를 씁니다. 원자 수와 변위는 모식도입니다.
Notes: 단층의 정확한 대칭 표기는 E′와 A1′이고, 코드와 많은 논문은 벌크 표기를 그대로 씁니다.

## Slide 7: 층수가 늘면 Δ가 커진다
Chart: 층수
| 1L | 2L | 3L | 4L | 벌크
Δ (cm⁻¹) | 19 | 22 | 23 | 24 | 25
A1g 상승: 층 사이 힘이 복원력을 더해 진동이 단단해집니다.
E2g 하강: 층 사이 힘만으로는 설명되지 않습니다. 쿨롱 상호작용의 유전 차폐 변화가 원인으로 제시됩니다.
두 변화가 반대 방향이라 Δ가 층수 지표가 됩니다.
프로그램의 Δ 허용 범위 15–27 cm⁻¹는 단층부터 벌크까지 포함합니다.
주의 변형과 도핑도 Δ를 바꿉니다. 시작 위치 384/403은 Δ=19인 단층 기준입니다.
막대 값은 문헌의 대략적 경향입니다 (Lee et al., ACS Nano 2010; Molina-Sánchez & Wirtz, PRB 2011).

## Slide 8: 변형과 도핑은 두 피크를 다르게 움직인다
변형 +1% (인장)
도핑 +10¹³ cm⁻²
ΔE2g
ΔA1g
ΔE2g = −6.48·ε − 0.33·n
ΔA1g = −1.21·ε − 2.22·n
인장 변형: 결합이 늘어나 약해지고, 면내 진동인 E2g가 크게 낮아집니다.
전자 도핑: 전자가 전도대에 차면서 A1g 포논과 강하게 결합해 A1g가 낮아지고 넓어집니다.
방향이 다르기 때문에 두 위치로 ε와 n을 분리할 수 있습니다.
한계: 계수와 기준 위치에 전적으로 의존하고 온도, 층수, 레이저 가열은 모델에 없습니다.
화살표는 config.yaml 계수에 맞춘 실제 비율입니다. 계수는 기본값이므로 시료와 기판에 맞게 확인하세요. Chakraborty et al., PRB 2012 참고.
Notes: 6_Sample_Comparison.py의 _compute_eps_n이 2x2 연립방정식을 풉니다.

## Slide 9: 피크의 세 숫자는 서로 다른 물리를 말한다
값 | 물리적 의미 | 바뀌는 원인
위치 | 포논 에너지. 결합 강성 | 층수, 변형, 도핑, 온도
폭 (FWHM) | 포논 수명과 불균일성. 수명이 짧을수록 넓음 | 결함, 도핑, 온도, 측정 영역 내 불균일, 장비 분해능
면적 | 산란 단면적과 측정된 물질의 양 | 층수, 레이저 세기, 초점, 공명 조건
세기 비 | 모드 사이의 상대 변화. 절대 세기 변동을 상쇄 | 도핑, 공명, 결함. 배경 처리에도 민감
왜 면적을 쓰나. Lorentzian 비율과 폭이 달라지면 높이는 쉽게 변하지만 면적은 산란된 광자 수에 대응합니다. lmfit의 amplitude가 바로 이 면적입니다.

## Slide 10: 곁피크 LO, ZO, 2LA는 약하고 해석이 조심스럽다
브릴루앙 영역 가장자리(M점) 포논은 운동량이 커서 원래 1차 Raman에 보이지 않습니다.
그래도 나타나는 두 경로가 있습니다. 2차 과정에서는 반대 운동량의 포논 두 개가 함께 나오고, 결함은 부족한 운동량을 대신 받아 줍니다.
그래서 곁피크는 결함이나 공명 조건의 단서가 될 수 있습니다. 세기는 레이저 파장에 크게 좌우됩니다.
코드 이름 | 시작 위치 | 문헌에서의 일반적 해석 | 유의점
LO | 379 cm⁻¹ | E2g 저에너지 어깨. M점 LO 또는 결함 활성 모드로 보고 | E2g 면적을 가져가기 쉬움
ZO | 408 cm⁻¹ | A1g 고에너지 어깨. M점 ZO 관련으로 보고 | A1g와 겹쳐 가장 불안정
LA | 453 cm⁻¹ | 보통 2LA(M) 영역. 여러 2차 모드가 섞인 넓은 띠 | 단순 1차 LA 포논으로 읽지 말 것
이름은 위치로 붙인 라벨이며 코드가 모드를 판별하지는 않습니다. Mignuzzi et al., PRB 2015 참고.
Notes: 코드의 라벨은 peak 위치 기반입니다.

## Slide 11: PL: 단층이 되면 직접 밴드갭이 된다
레이저로 만든 전자-정공 쌍이 재결합하며 내는 빛입니다. 축은 방출 광자의 에너지입니다.
벌크 MoS2는 간접 밴드갭이지만 단층은 K점의 직접 밴드갭이라 PL이 크게 강해집니다.
얇은 2차원 층은 쿨롱 차폐가 약해 전자와 정공이 묶인 엑시톤이 상온에서도 안정합니다. 결합에너지는 수백 meV로 보고됩니다.
가전자대는 스핀-궤도 결합으로 약 150 meV 갈라집니다. 이것이 A와 B 엑시톤입니다.
상온의 열에너지는 약 26 meV이고, 피크가 넓은 이유 중 하나입니다.
전도대
A0 엑시톤
A⁻ 트라이온
가전자대 v1
가전자대 v2
A0
1.87
A⁻
1.84
B
2.0
에너지 준위 간격은 개념도이며 눈금에 맞지 않습니다. 수치는 config 시작값(eV)입니다. Mak et al., PRL 2010; Splendiani et al., Nano Lett. 2010.

## Slide 12: PL 성분마다 뜻하는 상태가 다르다
성분 | 시작 (eV) | 물리적 의미 | 무엇에 반응하나
A0 | 1.865 | 중성 엑시톤 | 품질, 주변 유전 환경, 변형, 온도
A⁻ | 1.835 | 엑시톤 + 여분의 전자 (음의 트라이온) | 전자 도핑이 늘면 비중 증가
B | 2.00 | 아래쪽 가전자대 v2에서 온 엑시톤 | A와 함께 움직이며, 비율은 들뜸과 이완 조건에 영향
I1, I2 | 1.51, 1.63 | 코드는 결함 관련 발광으로 합산 | 결함 밀도, 저온. 다층에서는 간접 전이 가능성도 확인
A⁻/A0 면적비: 높을수록 전자가 많다는 상대 지표입니다. 질량작용 법칙으로 도핑과 연결됩니다.
A0 − A⁻ 분리: 트라이온 결합에너지(수십 meV)에 페르미 에너지가 더해진 값입니다. 코드는 15–55 meV만 허용합니다.
비교 조건: 온도가 내려가면 피크가 푸른쪽으로 옮기고 좁아집니다. 레이저 세기도 비율을 바꾸므로 같은 조건끼리 비교합니다.
Mak et al., Nature Mater. 2013; Tongay et al., Sci. Rep. 2013.

## Slide 13: 2부. 피팅의 기초
피팅이 무엇이고, 왜 믿거나 의심해야 하는가

## Slide 14: 피팅: 물리 모델의 숫자를 데이터에 맞추는 일
Chart: Raman shift (cm⁻¹)
모델: 데이터가 어떻게 생겼다고 보는 수식입니다. 여기서는 직선 + 피크 합입니다.
파라미터: 수식 안의 조절 가능한 숫자입니다. 위치, 폭, 면적 등입니다.
잔차: 각 점의 측정값 − 모델값입니다.
피팅: 잔차가 전체적으로 가장 작아지는 파라미터를 찾습니다.
핵심. 피팅은 모델 안에서 최선을 찾을 뿐, 모델이 옳은지는 알려 주지 않습니다.
Notes: 실제 프로그램으로 피팅한 합성 스펙트럼입니다. 참값은 E2g 385, A1g 404, LO 378, 2LA 450이며 ZO는 없습니다.

## Slide 15: 왜 잔차를 제곱해서 더하나
RSS = Σⱼ [ yⱼ − 모델(xⱼ; θ) ]² RMSE = √(RSS / n)
그냥 더하면 양수와 음수가 상쇄됩니다. 제곱하면 부호가 사라지고 큰 어긋남에 더 큰 벌을 줍니다.
노이즈가 서로 독립이고 크기가 같은 정규분포라면, RSS 최소화는 데이터가 나올 확률을 최대화(최대우도)하는 것과 같습니다. 이것이 수학적 근거입니다.
RMSE는 데이터와 같은 단위입니다. 모델이 맞으면 RMSE는 측정 노이즈 크기에 가까워지고, 그보다 많이 작아지면 노이즈까지 맞춘다는 신호입니다.
실제와의 차이. Raman 계수의 노이즈는 대략 √세기로 커져 피크 꼭대기가 더 시끄럽지만, 이 프로그램은 모든 점에 같은 가중치를 줍니다. 약한 피크의 정보 비중은 그만큼 달라질 수 있습니다.
실제 코드: lmfit model.fit(y, params, x=x), 가중치 인자 없음. raman_lmfit.py:1370, 995

## Slide 16: 최솟값은 한 번에 풀리지 않고 반복해서 찾는다
Chart: 피크 하나의 중심 위치 c (cm⁻¹)
면적과 배경은 선형이지만 위치와 폭은 비선형이라 공식으로 바로 풀 수 없습니다.
lmfit 기본 방법인 Levenberg-Marquardt는 시작값에서 기울기를 계산해 RSS가 줄어드는 방향으로 조금씩 이동합니다.
내리막만 따라가므로 가장 가까운 골짜기에 멈춥니다.
왼쪽 그림은 피크 두 개인 데이터에 피크 하나를 맞춘 경우입니다. 시작 위치에 따라 얕은 쪽 골짜기에 머뭅니다.
결론. 그래서 시작값과 허용 범위가 결과의 일부입니다.
그림: 위치 385, 404의 두 Gaussian 데이터에 폭 고정 피크 하나를 맞출 때의 RSS 계산값.

## Slide 17: 시작값, 범위, 제약은 물리 지식을 넣는 통로다
시작값
탐색이 출발하는 자리
E2g 384, A1g 403처럼 알려진 위치에서 출발해 올바른 골짜기로 들어가게 합니다.
범위 (bounds)
이 밖으로 못 나감
E2g 370–392처럼 물리적으로 말이 되는 영역을 정합니다. 면적은 음수가 될 수 없습니다.
관계 제약
파라미터끼리 묶음
ZO = A1g + d처럼 표현하면 파라미터가 줄고 피크 순서가 유지됩니다.
대가. 제약은 결과를 안정시키지만 답을 정해 버릴 수도 있습니다. 값이 범위 끝에 붙으면 데이터가 아니라 제약이 정한 값입니다. 측정값으로 인용하지 마세요.

## Slide 18: 피크 모양: Gaussian, Lorentzian, pseudo-Voigt
Chart: 중심에서의 거리
Lorentzian: 수명이 유한한 진동의 스펙트럼 모양입니다. 꼬리가 깁니다. 수명 τ가 짧을수록 넓습니다(FWHM ∝ 1/τ).
Gaussian: 많은 원인이 평균된 분포입니다. 장비 분해능, 위치별 불균일이 만듭니다.
Voigt: 실제 피크는 둘의 합성곱입니다.
pseudo-Voigt: 계산이 쉬운 근사로, 둘의 합입니다.
피크(x) = A·[ (1−η)·G(x; c, σ) + η·L(x; c, σ) ] FWHM = 2σ (pseudo-Voigt에서 σ는 반치반폭)
주의: 순수 Gaussian에서는 lmfit의 σ 정의가 달라 FWHM = 2.355σ입니다. 현재 Raman과 PL 성분은 모두 pseudo-Voigt입니다.

## Slide 19: 겹친 피크는 서로의 값을 대신할 수 있다
두 파라미터를 함께 바꿔도 RSS가 거의 같으면 상관(degeneracy)이 있다고 합니다. 데이터는 합만 알려 주고 몫은 알려 주지 않습니다.
대표적 쌍: A1g와 ZO, E2g와 LO, 넓은 피크와 배경 직선, 폭과 Lorentzian 비율 η, A⁻와 A0
상관이 크면 잔차가 좋아도 개별 값은 불확실합니다.
제약과 모델 선택은 이 불확실성을 줄이려는 장치입니다.
합성 시험 (곁피크 없는 스펙트럼) | A1g FWHM
참값 | 6.0
2피크 모델 | 5.90
4피크 모델 (없는 ZO 포함) | 5.2–5.3
해석. 없는 ZO가 A1g 한쪽을 가져가 A1g가 좁아졌습니다. 다행히 위치는 거의 움직이지 않습니다. 이것이 위치가 면적과 폭보다 튼튼한 이유입니다.
리포트에는 파라미터 표준오차가 저장되지 않으므로 상관의 크기는 결과 파일에서 직접 보이지 않습니다.
Notes: T1: 참값 A1g FWHM 6, eta 0.6, 곁피크 없음. 4피크 모델 A1g FWHM 5.2-5.3.

## Slide 20: 좋은 피팅인지 어떻게 아는가
Chart: Raman shift (cm⁻¹)
좋은 잔차는 특정 위치에 모양이 없고 노이즈처럼 0 주변에 흩어집니다. 위 시험의 노이즈 표준편차는 3입니다.
지표 | 뜻 | 함정
R² | 1 − RSS/전체 변동 | 배경까지 포함한 변동이라 쉽게 높음
RMSE | 평균적 어긋남 | 신호 크기에 따라 달라짐
잔차 그림 | 모양이 남았는가 | 눈으로 봐야 함
예. 2피크 모델은 R² 0.986로 기준 0.95를 넘지만 LO, 2LA를 놓쳐 A1g 면적이 틀어집니다. 5피크 모델 RMSE는 2.57입니다.
순서. 숫자보다 그림을 먼저 보세요.
실제 프로그램으로 합성 스펙트럼을 피팅한 결과입니다. 잔차는 선택된 5피크 모델 기준입니다.
Notes: R²는 코드에서 비교 구간의 원본 y(배경 포함) 기준입니다.

## Slide 21: 과적합: 피크를 늘리면 RSS는 거의 항상 줄어든다
Chart: 후보 모델
| 2피크 | 3피크 | 4피크 | 5피크
AIC | 417.2 | 378.6 | 387.1 | 255.3
BIC | 444.4 | 416.6 | 436.1 | 315.1
AIC = n·ln(RSS/n) + 2k
BIC = n·ln(RSS/n) + k·ln(n)
n은 비교 구간 점 수, k는 자유 파라미터 수입니다. k = 10, 14, 18, 22입니다.
첫 항은 맞춤의 좋음, 둘째 항은 복잡함의 벌점입니다. BIC의 벌점이 더 큽니다.
절댓값은 의미가 없고 같은 데이터의 모델끼리 차이만 비교합니다. 흔히 차이 10 이상을 강한 근거로 봅니다.
AIC도 RSS처럼 같은 크기의 정규분포 노이즈를 가정합니다.
4피크가 3피크보다 나쁜 것은 RMSE가 줄지 않았는데 벌점만 늘었기 때문입니다.
Notes: AIC, BIC 값은 합성 스펙트럼 1개에 대한 실제 출력입니다.

## Slide 22: 3부. 이 프로그램이 실제로 하는 일
자르기, 배경, 피팅, 선택, 판정

## Slide 23: Si 피크로 x축의 영점을 맞춘다
offset = 520.0 − (측정된 Si 중심) x_보정 = x_측정 + offset
510–530 cm⁻¹를 Lorentzian + 직선으로 피팅해 중심을 찾습니다.
피팅이 불안정하면 구간 최댓값 위치를 씁니다.
|offset| > 5이면 보정하지 않고 x를 그대로 둡니다.
스펙트럼 전체를 같은 양만큼 옮기는 평행이동입니다.
기준값 520.0은 흔히 쓰는 520.7과 다릅니다. Δ는 그대로지만 절대 위치를 문헌과 비교할 때 고려합니다.
왜 하나. 변형과 도핑은 피크를 1 cm⁻¹ 안팎으로 옮깁니다. 세션마다 달라지는 장비 오프셋을 없애야 시료끼리 비교할 수 있습니다.
Si 없는 기판. 피크 존재를 검사하지 않습니다. 노이즈 300개 중 214개가 보정 성공, 가짜 보정량 중앙값 1.9, 최대 4.95 cm⁻¹. 반드시 끄세요.
preprocess/basic.py:51-102 / config.yaml si_calibration

## Slide 24: PL은 에너지 축으로 바꾸고 스파이크를 지운다
E (eV) = 1239.84 / λ (nm) I_E = I_λ · hc/E² (기본 꺼짐)
왜 eV인가: 엑시톤 에너지와 분리 에너지가 eV 단위의 물리량입니다.
세기 보정: 같은 파장 폭이라도 에너지 폭은 위치마다 달라 원칙적으로 보정이 필요합니다. 좁은 범위에서는 작지만 넓은 성분의 면적비는 달라집니다.
설정을 바꾸면 면적비가 달라지므로 비교 데이터는 같은 설정으로 분석합니다.
스파이크 제거: 7점 중앙값 필터에서 위로 튄 점(MAD의 6배 초과)을 중앙값으로 교체합니다. 우주선 신호를 없애기 위함입니다.
Raman은 다릅니다. 스파이크 제거가 PL에만 있습니다. Raman의 우주선 스파이크는 그대로 피팅에 들어가므로 이상한 맵 점은 원본을 확인하세요.
mos2_pl/run_raw_pipeline.py:126-164, preprocess/basic.py:105-133

## Slide 25: 데이터 자르기: 구간은 목적별로 네 종류다
LO
E2g
A1g
ZO
2LA
Si
피팅 (2~4피크)
피팅 (5피크)
비교
배경 (2~4피크)
배경 (5피크)
노이즈
Si 보정
350
400
450
500
540
비교 구간을 통일하는 이유: AIC는 같은 데이터에서만 비교할 수 있습니다. 5피크 모델도 350–440으로 채점합니다.
좁게 자르는 이유: 배경 직선 가정은 좁은 구간에서만 성립합니다. 단, 너무 좁으면 배경을 볼 빈 공간이 없습니다.
PL은 피팅과 비교 구간이 모두 1.38–2.33 eV입니다.
구간은 실제 눈금에 맞춰 그렸습니다. config.yaml:115-136, 159-161
Notes: x_min 340, x_max 430은 자동 Raman 피팅에서 쓰이지 않습니다.

## Slide 26: 배경은 빼지 않고 피크와 함께 푼다
y(x) ≈ (a·x + b) + Σ 피크ᵢ(x)
일반적인 2단계 방식
① 배경을 구해서 뺀다
② 남은 신호에 피크를 맞춘다
배경 오차가 고정된 채 피크로 넘어갑니다.
이 프로그램
① 원본 그대로 사용 (배경 단계 = 0)
② 직선과 피크를 동시에 맞춘다
겹친 부분을 데이터가 나눠 갖습니다.
왜 직선인가. 피크가 좁고 구간이 짧으면 형광이나 기판의 느린 배경을 직선으로 근사할 수 있습니다. 직선은 파라미터가 둘뿐이라 피크와 덜 섞입니다. 구간 안에서 크게 휜 배경은 표현하지 못합니다.
baseline/basic.py의 ZeroBaselineEnsemble, raman_lmfit.py:1599 (y_corr = y − 0)

## Slide 27: 모델에 따라 배경의 자유도가 다르다
모델 | 시작값 | 기울기 a | 절편 b
Raman 2피크 | 배경 기준 구간에 직선 맞춤 | 추정값 ± max(2, 3×¦추정값¦) | 제한 없음
Raman 3~5피크 | 배경 기준 구간에 직선 맞춤 | 추정값 ±1% (사실상 고정) | 추정값 ±1% (사실상 고정)
PL 전체 | 스펙트럼 전체에 맞춘 직선 | 제한 없음 | 제한 없음
왜 고정하나. 넓은 곁피크와 직선은 서로를 대신할 수 있습니다. 피크가 많은 모델일수록 배경을 빈 구간에 묶어야 값이 안정됩니다.
합성 시험. 2LA 꼬리가 430–435에 걸리면 기울기가 0.2에서 0.31~0.41로 오르고 A1g 면적은 1500에서 약 1300으로 줄었습니다. 위치 변화는 0.02 cm⁻¹ 이내입니다.
PL 설정의 default_edge_min 1.0 eV가 구간 폭 0.95 eV보다 커서, PL에서는 빈 구간으로 배경을 정한다는 원리가 적용되지 않습니다.
raman_lmfit.py:386-414, 916-923, 1241-1267

## Slide 28: 피팅 전에 신호가 있는지 먼저 본다 (Raman)
SNR = (±2.5 cm⁻¹ 안 최댓값 − 그 안의 하위 20% 값) / 노이즈 표준편차
피크 | SNR 기준 | 결과
A1g | < 4 | invalid, 피팅 안 함
A1g | < 5 | attention
E2g | < 4 | attention, 피팅은 함
왜 하나. 피크 없는 스펙트럼을 피팅하면 노이즈에 맞춘 값이 결과처럼 나옵니다. E2g는 약할 수 있어 경고만 합니다.
배경 기울기 | 계산된 노이즈 (참값 3) | 판정
0 | 2.9 | valid
1 | 64 | invalid
3 | 195 | invalid
한계. 노이즈가 두 구간을 합쳐 계산되어 기울기까지 노이즈로 들어갑니다. 대략 노이즈 ≈ 65×|기울기|. 형광이 강한 시료의 invalid는 사유를 확인하세요.
raman_lmfit.py:417-452, 674-739. 표는 같은 피크에 기울기만 바꾼 합성 시험입니다.

## Slide 29: Raman 2단계 피팅: 강한 것부터, 그다음 약한 것
1. 기준점
2피크 모델로 E2g(370–392), A1g(395–415)를 구합니다. 강한 두 피크라 안정적입니다.
2. 곁피크 추가
3~5피크 모델. E2g, A1g는 기준점 ±2로 묶고 곁피크는 간격으로 정의합니다.
3. 재피팅
1차 결과에서 다시 시작합니다. 주피크 범위를 풀고 곁피크는 ±2.5로 묶습니다. RMSE 1% 이상 개선 시 채택합니다.
LO = E2g − d₁ (0.5~10)
ZO = A1g + d₂ (0.5~20)
LA = A1g + d₃ (0.5~70)
왜 묶나. 약한 곁피크를 자유롭게 두면 주피크 면적을 가져가거나 순서가 뒤바뀝니다. 간격으로 정의하면 주피크를 따라가고 LO < E2g < A1g < ZO < LA가 유지됩니다.
config 주석 주의. center_tolerance ±2.5는 재피팅에만 쓰입니다. 1차에서는 위 간격 범위가 적용되어, 시험에서 LO가 시작값에서 6.4 떨어져 잡혔습니다.
raman_lmfit.py:1296-1362, 1405-1552, 1633-1673

## Slide 30: PL 피팅: 겹친 A⁻와 A0를 물리 관계로 분리한다
A0 위치 = A⁻ 위치 + 분리에너지 (15–55 meV)
A⁻ 폭 = A0 폭 × 비율 (1.05–2.50)
A⁻와 A0의 η는 같은 값
모델 | 성분 | k
단일 | PL | 6
2성분 | A⁻, A0 | 9
5성분 | I1, I2, A⁻, A0, B | 21
상온 A⁻와 A0는 폭보다 간격이 좁아 어깨처럼 하나로 보입니다. 데이터만으로는 분리가 불안정합니다.
트라이온은 재결합 때 전자가 운동량을 받아 낮은 에너지 쪽 꼬리가 생기므로, 더 넓다고 가정합니다.
비율 ≥ 1.05는 측정 결과가 아니라 가정입니다.
성분 면적에는 하한(시작 면적의 1%)이 있어 성분이 완전히 0이 되지는 않습니다.
시험 결과. 실제 2성분 스펙트럼은 15회 모두 2성분을 선택했고, 면적은 31/19(참값 30/20)였습니다. 그러나 5성분 RMSE는 5.97로 2성분 2.03보다 나빴습니다. 원인은 미확정입니다.
raman_lmfit.py:885-1011

## Slide 31: 피크 개수는 비교 구간의 점수로 결정된다
합성 시험 (답을 아는 경우) | 선택 결과
Raman, 실제 2피크, 30회 | 2피크 30회
Raman, 실제 E2g·A1g·LO·2LA, 30회 | 5피크 26회, 3피크 4회
PL, 실제 A⁻+A0, 15회 | 2성분 15회
Raman: AIC 최솟값을 고릅니다. 차이가 작아도 최솟값이면 선택합니다.
PL: AIC, BIC, RMSE를 후보 안에서 0~1로 정규화해 0.4, 0.4, 0.2로 더합니다. 경험적 점수입니다.
면적 음수처럼 값이 비정상인 후보는 비교에서 제외합니다.
모델 선택 ≠ 피크 존재. ZO가 없는 스펙트럼에서도 5피크가 선택되면 ZO 값이 나옵니다. 합성 예에서 ZO는 면적 41, FWHM 5.0(하한)이었습니다. 2LA가 있는데 ZO 없는 조합은 후보에 없기 때문입니다.
fitting/model_selection.py. 곁피크의 존재를 주장하려면 맵 전체의 일관성과 문헌을 함께 봅니다.

## Slide 32: 판정: valid, attention, invalid
상태 | 조건 | 뜻
invalid | A1g SNR < 4 / 값 비정상 / Δ가 15–27 밖 / Δ가 중앙값에서 max(3, 6σ) 초과 | 결과로 쓰기 어려움
attention | 약한 신호 / R² < 0.95 / RMSE가 중앙값에서 max(3, 3σ) 초과 / 폭이 허용 범위 끝 10% 안 / 피크 순서 위반 / PL 스파이크 의심 | 눈으로 확인 필요
valid | 위 항목 없음 | 정해진 검사 통과
폭 검사: 값이 범위 끝에 붙으면 제약이 값을 정한 것입니다.
σ: 1.4826×MAD입니다. 이상치에 강한 표준편차 추정입니다.
데이터셋 기준 검사: 같은 실행의 스펙트럼끼리 비교합니다. 층수가 섞인 맵은 중앙값 하나로 대표되지 않습니다. Δ 통계 검사는 기준 스펙트럼 30개 이상일 때만 동작합니다.
analysis/post_selection_qc.py, analysis/reporting.py:256-314

## Slide 33: 결과를 얼마나 믿을 수 있나
2LA FWHM 20, 모델 | E2g 위치 (385) | E2g 면적 (800) | A1g 위치 (404) | A1g 면적 (1500)
2피크 | 385.03 | 781 | 403.98 | 1310
3피크 | 385.10 | 527 | 403.98 | 1318
5피크 (선택됨) | 385.06 | 662 | 403.96 | 1463
높음
E2g·A1g 위치, Δ
중간
주피크 폭, A⁻/A0 비
낮음~중간
면적, 세기 비
낮음
곁피크 파라미터
면적과 세기 비는 같은 모델, 같은 설정끼리만 비교합니다.
리포트에는 파라미터 오차가 없습니다. 불확실성은 같은 시료 여러 점의 분산으로 판단합니다.
숫자는 참값을 아는 합성 시험 한 조건의 결과입니다. 실측에서의 크기는 시료에 따라 다릅니다.

## Slide 34: 확인된 주의사항
상황 | 실제 동작 (합성 시험) | 대응
Si 없는 기판 | 노이즈에서 가짜 보정량 최대 4.95 cm⁻¹ | si_calibration 끄기
기운 배경 | 기울기 1에서 강한 피크도 invalid | 사유 확인, 필요시 prefit.enabled 끄고 재분석
2LA 꼬리 | 배경 과대평가, A1g 면적 13% 감소 | 기준 구간을 눈으로 확인
PL 5성분 | 2성분보다 RMSE가 나쁜 경우 있음 | All Spectra에서 그림 확인
Raman 스파이크 | 제거 단계 없음 | 이상 점은 원본 확인
PL 시작 배경 | 기준 구간이 스펙트럼 전체 | 배경 값을 해석에 쓰지 않기
정상으로 확인된 항목. η 시작값이 경계 0이어도 값이 움직였습니다(참값 0.6, 약 0.4~0.7). 단 재피팅을 끄면 4피크 RMSE가 4.33으로 나빠지므로 auto_refine은 켜 둡니다.
저장소에 측정 데이터가 없어 모두 합성 스펙트럼으로 확인했습니다. 실측 검증은 하지 않았습니다.

## Slide 35: 분석할 때의 순서
1
기판에 Si가 있는지 확인하고 보정 설정을 정합니다.
2
분석 후 invalid, attention의 사유 분포부터 봅니다.
3
대표 스펙트럼의 곡선, 배경 직선, 잔차를 눈으로 봅니다.
4
위치와 Δ부터 해석합니다.
5
면적과 비는 같은 모델과 같은 설정끼리만 비교합니다.
6
범위 끝에 붙은 값은 측정값으로 인용하지 않습니다.
7
설정을 바꾸면 비교할 데이터를 모두 다시 분석합니다.

## Slide 36: 참고 문헌
Lee et al., ACS Nano 4, 2695 (2010): 층수에 따른 E2g, A1g 이동
Molina-Sánchez & Wirtz, Phys. Rev. B 84, 155413 (2011): 포논과 층수 의존성
Chakraborty et al., Phys. Rev. B 85, 161403 (2012): 도핑과 A1g 전자-포논 결합
Mignuzzi et al., Phys. Rev. B 91, 195411 (2015): 결함과 Raman
Mak et al., Phys. Rev. Lett. 105, 136805 (2010); Splendiani et al., Nano Lett. 10, 1271 (2010): 직접 밴드갭
Mak et al., Nature Mater. 12, 207 (2013): 트라이온
Tongay et al., Sci. Rep. 3, 2657 (2013): 결함과 PL
Akaike, IEEE Trans. Autom. Control 19, 716 (1974); Schwarz, Ann. Stat. 6, 461 (1978): AIC, BIC
물리 해석은 일반적인 문헌 지식이며 코드가 판별하지 않습니다. 시료 해석에 인용할 때는 원문을 확인하세요.